## Slide 1: PHM

## Slide 2: 測試系統的PHM
方案提出&對比
測試工具/治具的PHM
聚焦高頻失效點
回路接觸電阻,記錄電阻漂移
繼電器吸合壓降,吸合響應時間、吸合次數
連接器插拔次數、溫升
探針形變等
測試儀器的PHM
聚焦設備異常
測試數據的PHM
聚焦測試系統整體
方案一
方案二
方案三
监测对象：测试针座、探针、铜排、接线端 子、继电器等
可采集的特徵:
輸出電壓誤差 , 波形失真, 輸出阻抗變大(AC可程式交流源)
電流采集飄逸, 載入響應變慢(直流電子負載) …
监测对象：測試站臺所使用的各個測試儀器設備
可采集的特徵:
同一型號UUT批量測試的V/I/紋波均值, 標準差長期漂移
良品靠近上下限比例
不同測試站臺之間結果的一致性
监测对象：每一項UUT待測指標(效率, 紋波, 動態負載, 保護點等)的長期統計分佈
可采集的特徵:
PHM價值:
預測探針磨損, 端子氧化, 繼電器損壞
預警接觸不良導致的電壓跌落, 導致隨機不良
工具/治具等剩餘壽命預估
- 針座探針繼電器等一般都是直接損壞, 無法預測
- 對於端子等, 其插拔次數可統計, 可以按一定時間進行更換
- 測試儀器使用壽命一般較長
- 大部分故障可重啓解決
- 對測試儀器底層不瞭解, 獲取其内部數據較爲困難
- 大量測試數據適合PHM系統進行分析
- 無需新增傳感器采集額外數據
- 可以預警測試系統整體偏離標準值
PHM價值:
預知儀器漂移, 提前安排校準維護
減少因爲測試儀器造成的假性不良
PHM價值:
監測測試系統整體整體測量能力是否漂移
儅大批量UUT參數緩慢靠近規格限, PHM進行預警; 識別測試站臺差異, 提前安排校準

## Slide 3: 測試系統的PHM
監測對象
可行性分析
關鍵挑戰
初步方案
產綫每天測試大量PSU, 同一指標反復測試, 形成長期數據分佈
不需要新增传感器，原始读数已经在测试数据中
覆盖各類仪器、负载、治具、线缆、软件整条链路，比单看某一台仪器内部状态更接近真实测量行为
測試系統什麽時候不可信 ?
測量準確度是否漂移:實際輸出沒變,測試系統報告的電壓/電流逐漸偏離基準
測量重複性是否惡化:相同條件下重複測量, 讀書越來越分散
是否存在漸進式退化趨勢:治具和負載等接觸逐步惡化, 不斷逼近不可接受誤差
Pass/Fail判定是否仍可信:避免误判、漏判和测试系统失准导致的质量风险
通過測試數據分析並监测测试系统整体测量能力是否漂移
待測物本身問題
生產批次、物料、固件、設計變更導致偏差
測試系統偏差
實際輸出沒變,但是測試系統引入測量偏差
環境與隨機誤差
治具接觸阻抗, 環境溫度, 綫纜老化等條件叠加
僅看測試數據分佈無法判別是否是測試系統漂移
A.生產UUT測試數據
+
B.樣本參考件、基準數據
發現異常
確認漂移
A報警時用B進行復核, 將`產品問題`與`測試系統問題`區分

## Slide 4: Smarter. Greener. Together.